# 项目需求

- 一、技术条款

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量/台 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动大气/颗粒物采样器MH1200（21） | 数量4套 |
| 2 | 气象五参数检测仪FY | 数量4套 |
| 3 | 全自动大气/颗粒物采样器MH1200（21）支架 | 1个 |

- （二）技术参数要求

- 1.全自动大气/颗粒物采样器

仪器应用溶液吸收法采集环境空气中的各种有害气体成分，应用滤膜采样称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒（TSP）、可吸入微粒（PM10）和细颗粒物（PM2.5）。该仪器采用无刷风机，具备超静音、超低功耗、超轻便等功能，可用于大气、颗粒物的常规及应急监测。

相应依据JJG  956-2013 《大气采样器检定规程》

JJG  943-2011 《总悬浮颗粒物采样器检定规程》

HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》

HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》

HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定  重量法》

HJ 93 -2013 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》

HJ 1263-2022 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》

HJ 1271-2022 《环境空气 颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定 离子色谱法》

技术参数要求：

功耗低、噪音小、重量轻；

大气采样采用一体化模具孔板，采样分辨率0.001L/min；

两路大气采样单独控制，可分别设定起始时间、采样时间；

颗粒物采样可设置定时、等间隔循环采样；

颗粒物采样智能保护，确保风机长时间稳定运行；

大气采样加热温度可设定，防止冬天吸收液结冰；

模具防反接设计，防倒吸干燥器保护仪器；

可预约0～7天内的任意时刻开始采样；

自动测量环境温度、大气压、流量计前温度、压力，计算标况、工况体积；

采样数据自动记忆，采样过程中停电、来电自动恢复；

仪器具有防雨雪功能，避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏；

友好的人机界面,能够与MH4031校准仪数据通信，实现流量自动标定；

采用高速低功率进口风机，用12V 100AH直流电源供电，可连续工作28小时；

内置锂电池，可连续工作6小时以上。

- 2.便携式综合气象仪

携带方便可以广泛运用于农林、环境、海洋、科学考察等领域测量大气的风向风速、温度湿度、气压等参数。

技术参数要求： 轻便三杯风向风速表参数：
1.风速技术指标
（1）测量范围：0～30m/s
（2）起动风速：0.8m/s
（3）测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速）
（4）风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高
（5）显示分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高）
2.风向技术指标
（1）测量范围：0～360°，16个方位
（2）起动风速：1.0m/s
（3）测量精度：±1/2方位
（4）风向定北：自动
FYTH-1型便携式数字温湿表参数：
1、温度测量范围：-30°C～+50°C
2、温度测量精度：±0.5°C（-10°C～+50°C）；±1°C（-30°C～-10°C）
3、湿度测量范围：（0～95）%RH
4、湿度测量精度：±3%RH [(30～90)%RH 23°C±2°C]
DYM3空盒气压表参数：
1、测量范围：800～1064hpa
2、使用温度范围：-10～+40℃
3、经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa
4、示度盘最小分值：1hpa
5、附温表最小分值：1℃
6、仪器重量不大于1.5Kg
7、仪器尺寸156mm*156mm*115mm

- 3.全自动大气/颗粒物采样器MH1200（21）支架

- （1）适用范围：全自动大气/颗粒物采样器MH1200(21)配套支架，

- （2）参数要求 专业液压三角架支架 6063t5铝合金支架，高度最大范围1.2米。

- 二、商务条款

1 质保期

投标供应商提供1年的全免费上门质保服务（供货时需提供原厂商质保证明文件原件）。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商或原厂商负责对其提供的物品进行免费维修或更换，成交供应商在所有设备安装验收合格之日起1年内免费相关的软件升级费用。（以双方在验收报告签订日期为准）

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

供应商在接到采购单位维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应并赶到用户方现场解决问题；若无法在规定时间内修复故障由中标单位免费提供相应备件确保系统正常运行。

质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

供方保证长期为客户提供各种技术方面的咨询。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

合同签订生效后15个工作日内完成供货并完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3、交货地点

原厂包装免费送至采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行改造义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

4.2、结付期限

①合同签订生效后,供方将合按合同要求的进行货物安装调试，经初步验收合格后，甲方支付合同金额的90%，质保期满后，甲方支付剩余合同金额10%，并一次性退回履约保证金。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

注：为保证本次采购的公平性，如供应商认为上述技术指标存在排他性或歧视性条款，可以采用书面形式，最迟于本项目获取招标文件截止之日起七个工作日内向采购人提出并附相关证据。采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，将对上述相关技术指标做相应修改。逾期提出的书面异议采购人将不再受理。