# 第四章  项目需求

- 一、技术条款

（一）便携式甲醛检测仪  5台

适用于环境和室内空气中甲醛的快速测定。

（1）检测方法：符合酚试剂分光光度法（GB/T 18204.2-2014）。

（2）仪器构成：测定仪由主机、采样装置和试剂包等构成，整箱包装，仪器体积小、重量轻，操作简单，适于野外现场及实验室使用。

（3）光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

（4）内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

（5）测量方式：样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度。

（6）专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。

（7）供电方式：采用电池供电，满足实验室测定需要可支持现场测定，同时具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机。

（8）耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

（9）光源：超高亮发光二极管。

（10）波长：630 nm。

（11）测定下限：0.01 mg/ m3。

（12）测定范围：0.01-1.00 mg/ m3。

（13）测量精度：±5%。

（14）电源：电池供电。

（二）便携式PH计  6台

１．仪器功能

（1）宽液晶屏显示，蓝色背光可控。

（2）具全自动校准、断电保护、自动校准、手动和自动温度补偿等功能。

（3）具有欠压显示提示、自动关机功能延长电池使用寿命。

（4）可选择五种pH缓冲溶液对仪器进行一点或二点自动标定。

（5）通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值。

（6）支持测试结果贮存、删除、查阅、打印，最多可贮存200套实验数据。

（7）具RS-232接口，可接TP-16型打印机，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯。

（8）外壳防护等级为IP65。

2．技术指标

| 仪器级别 |  | 0.01级 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 |  | pH值、mV（ORP）、温度值 |
| 测量范围 | pH | （0.00～14.00）pH |
|  | mV | （-1800~1800）mV |
|  | 温度 | （-5.0～105.0）℃ |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
|  | mV | 1mV |
|  | 温度 | 0.1℃ |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
|  | mV | ±0.1%FS |
|  | 温度 | ±0.3℃±1个字 |
| 稳定性 |  | （±0.01pH±1个字）/3h |
| 电源 |  | 电池 |

（三）便携式多参数水质测定仪  6台

１．光源系统

光源：发光二极管（LED） － 光敏元件 － 成对排列在透明测量室

波长：430，530，560，580，610，660nm

波长精度：± 1 nm

光度计精确度：量程的 2％

光度计分辨率：±0.005Abs

2．软件功能

测量程序：根据用户反馈可自定义程序列表。

自动选择量程：是。

语言：英语，德语，法语，西班牙语，意大利语，葡萄牙语，波兰语；网络不断更新的语种。

空白校准功能：每个程序都有。

试剂类型：粉末、片剂、液体、试管和消解管。

数据存储：1000 组，带日期、时间；可通过 RJ45 网线下载新程序。

程序数量：预存 70 多个测量方法，可检测富营养物质（总磷、总氮、氨氮、 磷酸盐等），重金属（铜、铁、锰、锌等），废水处理参数（pH、 COD、余氯 / 总氯、溶氧等），消毒剂参数（过氧化氢、二 氧化氯、次氯酸钠、氰尿酸等）以及水中氰、氟、碱度、硬度 等参数；无需试剂即可测量总悬浮固体 SS、浊度、APHA 铂－钴标准 色度。

3．仪表硬件

显示：可显示图形。

输入：12 个数字键、3 个功能键。

样品量：10mL。

比色瓶类型：搭配适配器可使用 13mm、16mm、24mm比色瓶。

输出：红外数据传输。

自动关机功能：20 分钟无响应后自动关机。

电源：4节AA/LR 6电池，电池可测量超过 3000 次。

使用环境：0-50℃，0-90% 相对湿度，30℃无冷凝。

防护等级：IP67。

3．标准配置

仪表、24mm/16mm 比色瓶，13mm/16mm 通用比色瓶适配器，现场案例，用户指南，碾磨棒和清洗刷。

（四）磁力搅拌器  5台

１．技术参数：

| 名称 | 磁力搅拌器 |
| --- | --- |
| 电源 | 110-220V |
| 转速 | 50-1400rpm |
| 加热功率 | ≥600W |
| 加热温度 | 室温+5℃—300℃ |
| 控温方式 | 电子 |
| 最大搅拌容积 | 5L |
| 保护温度 | 350℃ |
| 加热盘直径 | ≥137mm |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 定时时间 | 0-9999min |

（五）旋转蒸发仪  2台

１．产品特征

（1）导管密封：采用高强度，高耐磨，PTFE聚四氟乙烯。

（2）真空控制器：YRZK-10S可设定真空数值与泵的启停。

（3）加料：可不停机阀门式连续加料（真空状态下）。

（4）旋转瓶：24口旋转瓶1L/2L各一个。

2．技术参数

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 变频调速 | 10-200rpm |
| 升降操作模式 | 船形按键 |
| 升降器功能 | 快速自动升降 |
| 升降范围 | 0～150mm |
| 冷凝器 | 双回流冷凝管 |
| 冷凝面积 | 0.15m² |
| 蒸发速度 | H20≥1.2L/h |
| 浴锅容量 | 4L |
| 旋转蒸发瓶 | 50～2000ml |
| 水浴锅尺寸 | Φ230x130mm |
| 温度范围 | 室温-99℃ |
| 控温精度 | 水浴精度±1℃ |
| 显示方式 | 液晶彩屏显示 |
| 温度设定显示 | PID温度自动控制 |
| 加热功率 | ≥1500w |
| 电机功率 | ≥80w |
| 电压 | 220V/50HZ |
| 出厂配置 | 球磨口收集瓶球24口1L 一个，旋转瓶24口1L，2L各一个 |

（六）微波消解仪  1台

１．仪器用途

适合将食品药品，化妆品卫检，农副产品，水产品，生物组织，各类饲料，能源石化，地质矿产，环境资源，金属，合金，陶瓷，RoHS，医药，生活废弃物等样品消解转化成澄清透明的溶液，待测的元素以离子形式存在，配合原子吸收，ICP，ICP-MS等仪器分析元素含量，且可用于实验室中各种样品中有机化合物的微波萃取。

2．技术参数

（1）微波频率：2450MHz。满足最大批处理样品数≥12位。

（2）采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，仪器最大功率运转时，微波输出功率偏差值＜1%（制造商需提供国家认可实验室针对该型号微波输出功率偏差值的检测报告）。

（3）微波炉腔：工业级专用微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。

（4）防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。

（5）温度、压力双重控制系统，反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率。

（6）主控罐温度控制系统：高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-350℃，控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。（制造商需提供国家认可实验室针对该型号控制精度±0.1℃的检测报告）

（7）主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件在样品消解过程中与外部环境完全隔绝，避免样品交叉污染问题。（投标人需提供国家认可实验室针对该型号控制精度±0.01MPa的检测报告）

（8）全罐压力监控系统：顶部安全泄压片设计定量控制，超压自动泄压，定量值可调。（投标人需提供微波高压消解罐定量泄压官方证明材料）

（9）消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性；

（10）炉腔内微波搅拌技术：高强度合金转盘一体框架设计，金属部件设计可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。

（11）样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料防爆外罐。耐压≥18MPa。（投标人需提供国家认可实验室针对该型号耐压≥18MPa的检测报告）

（12）样品反应罐内罐：进口TFM材料；反应罐容积：100ml

（13）最高设计压力：消解样品时，消解罐反应泄压值≥6MPa，满足实验室所有样品的消解需求。（投标人需提供国家认可实验室针对该型号泄压值≥6MPa的耐压检测报告）

（14）消解罐无需使用防爆膜等耗材。

（15）炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，排风量≥5.5m3/min

（16）本产品通过ISO9001：2008和欧盟安全CE认证。

（17）仪器配置要求：微波消解/萃取工作站 1台；压电晶体压力传感器1套；高精度铂电阻温度传感器1套；高压微波反应罐 10套；消解罐转盘架1副；溶样杯架1个；工具盒（其他附件若干）1个；固定力矩操作工具1套；电加热消解赶酸仪1套。

（18）售后服务：

①为确保服务及时到位，投标产品的制造商在江浙沪地区有常驻技术应用支持工程师（必须提供证明材料）。响应文件中提供常驻维修点及工程师联系方式。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

②质保期：质量保证期不低于壹年，终身维修；质保期满后，每年两次免费维保服务；

③故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场维修。

- 化学需氧量（COD）回流自动消解仪  1台

此款仪器采用高温COD回流消解方式，保证水样反应完全。消解过程中采用风冷却回流模式代替水冷却回流模式，节约水资源。冷却时，增加风冷却系统，大大节约检测时间。依据(HJ_828-2017水质_化学需氧量的测定_重铬酸盐法)设计，在手动操作模式之外添加智能模式，一键操作，完成消解、冷却过程。配备专用冷凝管支架，操作更安全。

１．功能特点

（1）操作方式：仪器设置手动、智能双种模式，供操作人员自由选择实验操作流程。

（2）保护方式：加热盘底部保护罩有效保护实验操作人员安全保护。

（3）显示方式：大屏幕液晶显示，人性化菜单设计，使操作人员可迅速掌握仪器的使用方法。

（4）自动智能方式：加热时间可设定，消解完成后，仪器自动停止加热，无需专人看管。

（5）智能模式：智能加热系统，加热时间、冷却时间程序已设定，使实验过程一键完成。

（6）冷却模式：具有双通道冷却系统，冷却效果与流水冷凝一致。

（7）加热材质：金属加热盘，温度均匀，使用寿命长。

（8）冷却方式：风冷代替水冷,节约实验成本，提高实验效率，提高实验条件的一致性。

（9）温度方式：加热温度可调节，节约能耗。

（10）节能方式：玻璃毛刺回流管代替球形回流管，增大了冷却面积，并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过。

2．技术参数

（1）测量方法：HJ_828-2017化学需氧量的测定（重铬酸钾法）。

（2）冷却方式：双风循环系统。

（3）控制系统：手动或自动智能模式。

（4）加热方式：全金属加热盘。

（5）保护方式：加热板保护罩防烫伤保护。

（6）管架：顶端具有冷凝管支架。

（7）加热盘内部温度：室温～400℃。

（8）测量范围：30～700mg/L, 30～10000mg/L(水样稀释)。

（9）测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏不大于5.0%；工业有机废水（500mg/L），相对标准偏不大于8.0%。

（10）回流消解时间：2小时。

（11）批处理量：6个。

（12）定时范围：1分钟~96小时。

（13）定时精度：0.2秒/小时。

（14）显 示 屏：LCD。

（15）环境温度：5~40℃。

（16）环境湿度：相对湿度<85%(无冷凝）。

（17）工作电源：AC220V/50HZ。

（18）功率：≤1600W。

3．标配清单

COD回流消解仪主机 1台，三角瓶 6支，冷凝管 6支，防爆磁管 100个，滴水盘 1个，电源线 1根。

- 烟气分析仪  1台

1．仪器特征

（1）采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器，24位ADC数据采集芯片，测量精度为业内最高水平。

（2）采用3.5寸全视角IPS工业级彩屏，分辨率为320x480，完美显示仪器的各项技术指标和气体浓度值。

（3）PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换，高低量程可自动切换。

（4）同时检测1-5种气体，传感器任意组合，支持温湿度传感器、其它类型的各种传感器。

（5）具有数据存储功能，可以存储数据100000组，可在屏幕上直观查看历史数据，可导出数据。

（6）具有数据打印功能，可配微型打印机打印数据。

（7）具有温湿度检测功能，可检测现场或者管道内气体的温湿度值。

（8）各种模式可调整：检测模式、存储模式、打印模式、显示模式、气泵模式。

（9）内置强力抽气泵，可在微负压环境下工作，合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰。

（10）具有过压保护、过充保护、短路保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能。

（11）全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能，保证测量的准确性和线性，并且具有数据恢复功能。

（12）全中文/英文操作菜单，简单实用。

（13）带温度补偿功能，仪器采用防尘、防水设计，配有粉尘过滤器，可用于各种恶劣的场合。

2．技术参数

| 温 湿 度： | 温度检测范围：-40 ～ 120℃，湿度检测范围：0-100%RH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测气体： | NOX SO2 CO2 |  |  |
| 测量范围： | NOX:0-2000PPM SO2：0-100PPM CO2：0-5000PPM |  |  |
| 分辨率： | 1ppm |  |  |
| 检测原理： | 电化学 红外 |  |  |
| 检测方式： | 泵吸式，内置强力抽气泵，流速：500mL/min可调，可在微负压环境下工作 |  |  |
| 检测精度： | ≤±3%（视传感器而定） | 线性误差： | ≤±1% |
| 响应时间： | ≤20秒（T90） | 零点漂移： | ≤±1%（F.S/年） |
| 恢复时间： | ≤20秒 | 重 复 性： | ≤±1% |
| 检测模式： | 实时检测、定时检测可设置 |  |  |
| 存储模式： | 实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据 |  |  |
| 打印模式： | 可选配微型打印机打印数据，可设定：打印周期、自动打印、手动打印 |  |  |
| 防爆标志： | Ex ia IIC T4 Ga | 壳体材料： | ABS+PC |
| 防护等级： | IP66 | 工作温度： | -30 ～ 60℃ |
| 工作电源： | 4000mA可充电聚合物电池 | 工作湿度： | ≤95%RH，无冷凝 |
| 工作压力： | -30Kpa ～ 100Kpa |  |  |
| 标准配件： | 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、标定罩 |  |  |
| 可选配件： | ① 微型打印机 ② PM2.5激光尘埃粒子传感器 ③ 其它各种类型的传感器，可订制 ④ 水气过滤器 |  |  |
| 执行标准： | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 |  |  |

- 二、其他要求

１．中标人安排技术人员负责对中标产品进行安装、调试及对采购人进行技术培训，所有费用包含在本次报价中。

2．投标人所投产品需符合国家相关标准及有关行业标准。

3．投标人保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

4．验收标准

采购人根据功能参数以及产品在使用过程的应用效果进行验收。产品经过试运行后达到技术要求视为符合要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，验收视为合格。

- 三、商务条款

1．交货期、交货方式、质保期、交货地点：

交货期：自合同签订后15天内送货、安装、调试到位；

交货方式：原厂原包装免费送货到采购人指定地点；

质保期：自产品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），中标人提供不少于一年免费质保服务，免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障（包括因设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障），乙方应负责免费更换。在质保期内，乙方应保证在半小时内作出响应，6小时内到现场，12小时内处理完毕。

交货地点：采购人指定。

2．货款支付：

合同签订生效后，中标人送货、安装、调试完毕，书面递交验收申请，经采购人验收合格后，采购人一次性付清全款，质保期满后一次性无息退还履约保证金。

3．投标货币：产品应采用人民币报价。